ЛЕКЦИЯ №3. ПРИБОРЫ И ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ (МАНОМЕТРЫ)

# Назначение и классификация

## Назначение

В измерительной технике ИУ, предназначенные для измерения давлений, называются манометрами.

В авиации манометры применяют для измерения давления топлива, масла, воздуха и т.д.

## Классификация

По назначению авиационные манометры делят на манометры, измеряющие абсолютное давление, разность давлений (дифференциальные) и отношение двух давлений.

Дифференциальные манометры используются для измерения избыточных давлений жидкостей и газов в различных отсеках авиационных двигателей (в топливной системе, системе смазки и др.). Диапазоны измерения от единиц до сотен кГс/см2.

Манометры абсолютного давления (мановакуумметры) применяются для измерения давления во всасывающих системах поршневых двигателей.

Манометры отношения давлений служат для контроля степени сжатия газов в различных ступенях газотурбинных двигателей.

Манометры абсолютного давления и дифференциальные манометры входят также в состав широко применяемых на летательных аппаратах манометрических пилотажно-навигационных ИУ. В этих ИУ производится измерение полного и статического давлений встречного потока воздуха и осуществляется автоматический пересчет результатов измерений по известным функциональным зависимостям с целью косвенного определения высоты полета, индикаторной скорости, истинной воздушной скорости, числа М и вертикальной скорости

Наряду с манометрами и манометрическими пилотажно-навигационными ИУ, информация которых воспринимается и обрабатывается человеком, на летательных аппаратах широко применяются сигнализаторы и датчики давлений, преобразующие давление в электрический сигнал, используемый в системах автоматического управления и в вычислительных устройствах. Датчики давления входят также составной частью в комплект электрических дистанционных манометров. Сигнализаторы давлений включают электрический сигнал при выходе измеряемого давления за допустимые для нормальной работы двигателя пределы.

По методам измерения давления манометры можно разделить на следующие группы:

- механические, в том числе жидкостные, весовые и пружинные;

- электромеханические, основанные на тех же принципах, что и механические, но отличающиеся тем, что механический чувствительный элемент сочетается с электрической дистанционной передачей;

- электрические, в том числе электронные, газоразрядные, радиоактивные, тепловые и пьезорезисторные

- Методы измерения давлений

Что касается методов измерения давления, применяемых в авиационном приборостроении, то наибольшее распространение получили методы измерения, в которых силы измеряемого давления непосредственно сравниваются с упругими силами. Эти методы положены в основу работы мембранных манометров. К таким методам близки методы измерения, в которых силы давления, преобразованные в перемещения, воздействуют на параметры измерительных схем: сопротивления, емкости, индуктивности и т.д. Это по существу электрические методы измерения, основанные на преобразовании деформации элементов, функционально связанных с давлением, в измерения сопротивления, емкости или индуктивности. Измерение давления в электромеханических манометрах с омическим (потенциометрическим) и индуктивным преобразователями сводится к преобразованию сил давления в деформацию упругих элементов. Затем производится преобразование деформаций в изменение омического или индуктивного сопротивлений посредством мостовых измерительных схем.

При выборе метода измерения и типа чувствительного элемента предпочтение следует отдавать электрическим чувствительным элементам, не имеющим подвижных частей. Однако эти элементы не позволяют измерять давление в наиболее употребительном диапазоне (1 – 100 кГс/см2). Механические чувствительные элементы способны измерять давление в указанном диапазоне. При использовании чисто механических манометров давление должно подводиться с помощью трубопровода непосредственно к приборной доске самолета. Наличие трубопроводов снижает эксплуатационную надежность системы (из-за возможной разгерметизации системы в случае поломки трубопровода) и приводит к запаздыванию показаний при измерении давления газов. От этих недостатков свободны дистанционные электромеханические манометры, в которых датчик, содержащий механический чувствительный элемент с электрическим преобразователем, устанавливается непосредственно на соответствующем агрегате авиадвигателя. При этом электрические сигналы, снимаемые с датчика, передаются по электропроводам и воспринимаются расположенным на приборной доске электроизмерительным прибором или используются в системе автоматического регулирования и управления двигательной установки.

Известны следующие основные методы измерения давления:

- весовой – основан на уравновешивании сил давления весом столба жидкости или эталонного груза. Недостатки: большие погрешности при наклонах и ускорениях, манометры, построенные на основе этого метода, в авиации широкого применения не нашли;

- пружинный – основан на зависимости деформации упругого чувствительного элемента от приложенного давления;

- силовой – основан на зависимости силы или момента сил, развиваемых не упругим или упругим чувствительным элементом, от приложенного давления;

- частотный – основан на зависимости частоты собственных колебаний тонкостенного цилиндрического резонатора от разности давлений, действующих на его внутреннюю и внешнюю поверхности;

- пьезорезисторный – основан на зависимости электрического сопротивления проводника или полупроводника от величины воздействующего на него давления. Датчики предназначены для измерения давлений в десятки тысяч атмосфер ;

- термокондутивный – основан на зависимости теплопроводности газа от его абсолютного давления (при малых абсолютных давлениях). Область применения: для измерения давлений в диапазоне 10 ÷ 10–3 мм. рт. ст..;

- ионизационный – основан на зависимости степени ионизации газа от давления;

- электрокинематический – основан на возникновении электрокинетического потенциала полярной жидкости при ее перетекании через пористую диафрагму и др.

В авиации наиболее широкое применение нашли манометры, построенные на пружинном и силовом методах измерения давлений.

- Требования, предъявляемые к авиационным манометрам

Авиационные манометры должны удовлетворять следующим основным требованиям:

- допустимые погрешности при нормальных условиях не должны превышать при измерении давления топлива ± 3%, при измерении давления масла ± 4%;

- манометры должны быть дистанционными;

- при применении манометров в качестве датчиков в регуляторах диапазон воспроизводимых ими частот должен быть на порядок выше диапазона частот замкнутого контура регулирования.

1 кГс/см2=98066,5 Па