Лабораторная работа № 5

Исследование высокочастотного генератора.

5.1 Цель работы:

5.1.1 Освоить эксплуатацию генератора Г4-102 в различных режимах работы

5.1.2 Оценить погрешность опорного напряжения и частоты генератора

5.2 Приборы и оборудование:

5.2.1 Генератор Г4-102 с аттенюатором 1:10

5.2.2 Милливольтметр В3-56(38)

5.2.3 Осциллограф ОСУ-20

5.2.4 Частотомер ЧЗ-38

5.2.5 Аттенюатор к Г4-102.

5.3  Ход работы:

5.3.1 Соединить приборы по  заданной схеме

5.3.2 Оценить погрешность установки выходного напряжения в зависимости от частоты генерируемого сигнала. Измеренные данные и результаты вычислений занести в таблицу 1.

Таблица 1

| Частота Г4-102, МГц | Выходное напряжение Г4-102 |  | Показания В3-56(38) |  | Относительная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ап |  | Х |  | δп |
|  | мВ, В | ДБ (расчет) | В | ДБ | ДБ |
| 0,1 1,75 5,5 12,5 | 0,5 |  |  |  |  |

Напряжение измеряется в абсолютных единицах -  вольтах и в относительных – децибелах. Децибел является логарифмической единицей измерения отношения двух величин – измеряемой и опорной.

За опорное принято напряжение Uоп = 0,775В, поэтому напряжение, измеряемое в децибелах, определяется из выражения:

А (ДБ) = 20Lg(U/0,775)

При U= 0,775В отношение А= U/ Uоп = 1; А (ДБ) = 0

При U<0,775В данное отношение отрицательное, а при  U>0,775 положительное.

Милливольтметр градуирован и в вольтах и в децибелах, поэтому результат определяется непосредственно по шкале прибора. Для этого нужно к децибелам предела добавить децибелы шкалы с учетом знака. Кроме того, нужно учитывать   и аттенюатор, ослабляющий сигнал в 10 раз, т.е. на 20 ДБ.

Относительная погрешность в децибелах:

δп (ДБ) = Ап(ДБ) – Х(ДБ)

По результатам эксперимента сделать заключение о соответствии генератора классу точности по выходному напряжению.

5.3.3 Выявить погрешность установки выходного напряжения при постоянной частоте генератора.

Измеренные данные занести в таблицу 2.

Таблица 2                                                                                             F= 1МГц

| Выходное напряжение Г4-102 |  | Показания В3-56(38) |  | Относительная погрешность | Пределы относительной погрешности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ап |  | Х |  | δп | δп, пред. |
| мВ | ДБ (расчет) | мВ | ДБ | ДБ | ДБ |
| 316 15 3 1В(вспом.) |  |  |  |  |  |

5.3.4. Оценить точность установки частоты генератора, измерив ее цифровым частотомером ЧЗ-38 и занести результаты измерений в таблицу 3.

Таблица 3                                                                                          Uвспом.= 1В

| Частота Г4-102 МГц | Показания ЧЗ-38 КГц, МГц | Погрешность измерения частоты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Абсолют. КГц | Относительная % |
| Ап | Х | ∆Ап | δп |
| 100КГц 5МГц FАМвнутр. = 1КГц |  |  |  |

Время счета частотомера – 104. Сделайте вывод о точности установки частоты.

5.3.5 Снять осциллограммы АМ сигнала при F= 1МГц и U= 0,5В в режиме внутренней модуляции при глубине модуляции 0%,  50%, 80%.

5.3.6 Схема проведения измерения:

Г4-102

mV, 1В

Атт.

Вх. 1:10

7W

Вх. В3-56

Ах. ЧЗ-38

5.4 Содержание отчета:

5.4.1 Название и цель работы

5.4.2 Приборы и оборудование

5.4.3 Таблицы результатов измерений

5.4.4 Расчетные соотношения

5.4.5 Справочные значения предельных погрешностей

5.4.6 Осциллограммы АМ сигнала

5.4.7 Схема подключения приборов

5.4.8 Краткие выводы по работе